## Slide 1
抵抗測定 1.2%rdg + 5dgt
周波数測定 0.3%rdg + 3dgt
交流電圧測定 1.2%rdg + 7dgt
(40Hz-400 Hz)
ＤＭＭの確度
マニュアル p.21-23
記述の一例
（どういう意味？）

## Slide 2
教科書 p.16 にも SANWA DA-50C の例で同様の説明
マニュアル p. 23
① 真値（本当の値）が１００ｍＶのＤＣ電圧をＤＭＭに入れた例を想定
①
②
② rgt: readingの略 400mVレンジだと読み取り値の0.5%のアナログ誤差
dgt: digitの略 400mVレンジだと最終桁の2つ分のデジタル誤差
③ 誤差＝ アナログ誤差 ＋ デジタル誤差 = 0.7mV
アナログ誤差＝ 100mV * 0.5% = 0.5mV
デジタル誤差 = (最終桁)0.1mV * 数字2つ分 = 0.2mV
③
④
④ 表示値 ＤＭＭは最終表示は １００ｍＶ±0.7mV の範囲に収まる！